| 起草单位 | 起草人签名及日期 |
| --- | --- |
| 原料检验中心 |  |
| 审核单位 | 审核人签名及日期 |
| 原料检验中心 |  |
| 装备工程部 |  |
| 原料质量部 |  |
| 批准人 | 批准人签名及日期 |
| 装备工程部部长 |  |
| 质量负责人 |  |

| 使用单位：原料检验中心 |  | 资金来源：2024年固投计划 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目的：本用户需求说明（URS）用于采购原料检验中心沸程测定仪，确保设备供应商所提供的设备满足URS，并符合GB/T 6536-2010、GB/T 7534-2004标准。 |  |  |  |
| 工艺描述：沸程测定仪用于样品的沸程。 |  |  |  |
| 执行标准（规章制度、法规）：GB/T 6536-2010、GB/T 7534-2004。 |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 1.设备名称：沸程测定仪。 数量：1台。 2.主要参数： 控温精度±0.1℃。 3.主要运行工况：用于测量样品的沸程。 | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | - 设备传动部位应有必要的安全保护措施，防止人员受到伤害。 - 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 - 应具备良好的过流保护和接地保护。 - 其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | ☑厂房内 □厂房外 ☑非防爆区 □防爆区 防爆等级ExdⅡBT4 其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS04 | 安装环境要求 | ☑非洁净区 □洁净区 安装空间：0.5m*0.5m*0.8m（长*宽*高） 温度范围：15℃～25℃ 湿度范围：0%RH～75%RH | 必须 |
| URS05 | 电力要求 | - 甲供配电为单相三线制 220V，50Hz，乙方设备需匹配。 - 是否需乙方提供控制柜：□是 ☑否 - 电器元件触点、端子及电缆等选用符合国标，连接可靠，导电性能良好 - 所有连接导线中间不应有接头。 | 必须 |
| URS06 | 设施/公用系统 | 1.甲供参数： - 无 - 是否需乙供：□是 ☑否 - 乙供内容：□真空 □压缩空气 □其他： | —— |
| URS07 | 外观及材质要求 | - 是否要求设备表面涂层色彩：□是 ☑否 一般情况下不锈钢、有色金属、非金属、外表面包镀锌板设备不涂色。 - 是否要求设备表面粗糙度：□是 ☑否 - 材质要求： 加热浴缸：不锈钢 电炉活动板：碳化硅 4.其他要求：应耐磨损，无毒，轻便易于装卸，与样品接触的材料应不与样品发生任何反应，或者脱落颗粒。 | 必须 |
| URS08 | 技术要求 | - 控温精度±0.1℃； - 加热浴缸等部件为不锈钢材质，耐腐蚀。 - 温度显示方式：LED数字显示 - 电炉加热功率：加热功率连续可调 - 量筒容积：100毫升，分度1毫升 - 蒸馏烧瓶：125mL - 温度计：全浸棒式，刻度范围分别-2℃～300℃、-2℃～400℃ - 电炉活动板：孔径分别为φ32、φ38、φ50 | 必须 |
| URS09 | 控制系统要求 | 是否需乙方提供控制系统：☑是 □否 控制系统选择：□PLC控制 ☑其他：微型单片机 | 必须 |
| URS10 | 仪表要求 | - 设备所配备的仪表应使用国际公制单位，易于测试和校正，符合相应的国家标准及行业安全规范，应保证通过仪器校验和检定。 - 仪表需便于拆装校验。 | 必须 |
| URS11 | 清洁要求 | 1.设备表面及内部便于清洁，物料接触处无死角。 2.其他要求：可使用必要的清洁剂对设备表面进行清洁处理。应提供可使用的清洁剂类别。 | 必须 |
| URS12 | 润滑剂要求 | 设备是否需加润滑剂：□是 ☑否 | 必须 |
| URS13 | 文件要求 | - 乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。 - 乙方需提供2份纸版资料和1份电子版资料。 - 乙方需提供资料明细： - ☑使用说明书 - ☑维护保养手册 - □报警清单和处理办法 - □外形图（含安装尺寸和要求） - □备件清单和标注对应位置的图纸 - □电气原理图和接线图 - □验证相关材料见URS15 - □程序备份 - ☑其他：合格证、保修卡 | 必须 |
| URS14 | 设备转运要求 | 1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。 2.设备卸车职责：☑甲方 □乙方 3.设备吊运至安装位置职责：☑甲方 □乙方 4.设备安装职责： ☑甲方（乙方指导） □乙方 5.设备调试职责： □乙方将设备调试运行正常后交付甲方。 ☑乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。 - 6.乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，乙方需编制培训记录，被培训人员需签字确认。 其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS15 | 验证/确认需求 | - 乙方协助甲方进行设备验证，并提供相关技术支持，需按甲方要求配合甲方设备验证等相关工作。 - 乙方需提供的验证材料: - ☑无 - □DQ、IQ、OQ、PQ文件材料一份。 - □设备在出厂前试车报告。 - □主要材料（明细：）的材质证明。 - □其他： - 其他要求：设备如果使用计算机控制系统（具备审计追踪、电子签名、数据存储功能中的一种或几种），乙方需提供计算机化系统验证服务（CSV）。 | 必须 |
| URS16 | 服务与维护 | - 设备质保期自终验收合格后算起12个月。 - 质保期内，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场，免费为甲方维修设备，由于质量原因损坏的零部件应免费更换。 - 乙方需提供可满足1年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。 - 其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |
| URS17 | 供应商确认 | 供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。 | 必须 |
| URS18 | 节能环保要求 | - ☑无 □具体要求： | —— |